榕江县人民医院医疗设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双缸自动组织脱水机 | 1套 | 47.5 |  |

双缸自动组织脱水机技术参数

1.★脱水缸：脱水缸数量≥2个，两个脱水缸可独立运行，具有独立的温度、压力、搅拌器的开关设置。并行运行的程序不会同时使用同一个试剂瓶。

2.★处理量：单台脱水机同时处理样本包埋盒数量 ≥ 400个，在单台设备上即可实现按组织类型及大小进行样本分类处理。

3.★采用双蜡双阀设计，气体与液体通路相互独立

4.试剂容器：试剂瓶数量 ≥ 17个，试剂瓶容量 ≥ 3.88L，冷凝瓶数量 ≥ 1个。

5.试剂瓶：带防溢出设计，试剂瓶半透明，具备最低和最高液位设计，内置8种彩色编码且耐受试剂的标签。

6.背光灯：试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯的开启和关闭，直观指示试剂瓶连接状态。如果试剂瓶连接不正确，背光灯将关闭以做提醒。

7.液位传感器：采用超声液位传感器技术，单台脱水机液位传感器数量≥4个。

8.试剂混匀方式：采用非潮汐式的磁力搅拌器试剂混匀技术，每台脱水机含2个磁力搅拌器。

9.脱水程序：可自由配置程序数 ≥ 20个。预装5 个预定义程序，包括活检二甲苯、隔夜二甲苯、活检非二甲苯、隔夜非二甲苯和快速清洁程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤，每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥ 1000小时。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

10.快速脱水：具备快速脱水功能，活检组织脱水时长可快至1小时25分钟。

11.石蜡缸：具备4个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.9L， 蜡缸温度设置范围50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。蜡缸具备最低和最高液位设计。特定石蜡熔化时长可快至3.5小时。

★ 12.脱水缸压力：可以负压加注试剂，加注负压 ≤ -60kPa，排放压力 ≥ 45 kPa。

13.脱水缸温度：设置范围35~85℃，其中脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃，石蜡58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可进行加热。

★14.液滴收集：标配液滴收集盘，收集容量 > 3.88L

15.试剂管理：具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水次数、试剂使用天数、试剂浓度检查试剂纯度。同时系统考虑滴液时间，自动计算脱水缸壁和样品篮上的携带污染。

16.样品篮：采用不锈钢材质，可提供带弹簧设计的脱水篮，以确保最佳的试剂流动，减少试剂污染。可提供印有二维码的蓝色和黑色的样品篮夹，以实现特定样品篮与特定程序的链接。

17.显示屏：尺寸≥10.8英寸，中文彩色LCD触摸屏，基于Linux的用户界面，屏幕可旋转及翻转，并可进行文件的拷贝和下载

18.试剂与石蜡的加注和排放：具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡。

19.样本安全：具备用于样本保护的智能错误处理系统，同时设备具备声音提示及确认功能，以提示试剂瓶与连接点准确对接。

20.环境及人员保护：具备活性炭过滤功能以吸附试剂废气，设备可连接至外部排气系统。

21.设备访问级别：至少含5个独立系统访问级别，包含普通用户、高级用户、管理员、服务、制造商级别，可实现普通用户操作员无法编辑程序或设置试剂瓶配置、高级用户有权配置系统。

22.安全报警：具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警。

23.设备安全功能：配备超压保护、过流保护、过热保护、过真空保护4种软件控制机制，在组织脱水期间发生断电或故障时，可确保样本保持完好无损。

24.数据报告：提供4种数据报告并可导出以Excel软件中打开，包括运行详情报告、用户操作报告、程序使用报告、试剂使用报告。运行详情报告可提供过去30天特定程序运行的详细信息，包括开始和结束时间、用户 ID、脱水缸、包埋盒数量、样品篮ID、程序步骤、每个步骤的站点和试剂（和批号，如已输入）以及步骤持续时间。用户操作报告可列出自月初以来使用用户 ID 输入的用户操作，可以按时间顺序或操作顺序列出详细信息。程序使用报告可列出脱水运行次数、每次运行的包埋盒数和平均包埋盒数，可以按天、周或月对数据进行分组。试剂使用报告可列出使用的试剂总量，可按天、周或月显示数据。

25. 脱水缸可设置滴液时间≤0，5，10，30秒，减少试剂携带污染。